## test_results
DC calibration of resistors
Name | Value | Uncertainty
| ohm | ohm
true_sr104_t | 10000.0018 | 0.001
true_ep_100k | 10000.1294 | 0.0056281
true_esp_100k | 100001.3118 | 0.056362
true_es_100k | 1000012.9427 | 0.56281
true_g1 | 99998.3734 | 0.063032
true_g2 | 99998.9742 | 0.062308
true_r4a | 10000.5358 | 0.0069259
true_r4b | 99999.4273 | 0.063662
true_r4c | 1000073.3126 | 1.9596
true_sr104b_t | 10000.0029 | 0.001
true_es_1k | 9999.6057 | 0.0033065
true_esp_1k | 999.9594 | 0.00033346
true_er1_1k | 999.9598 | 0.00052254
true_es_100 | 999.9658 | 0.00050543
true_ep_1k | 99.9961 | 3.3065e-05
true_ep_100 | 9.9997 | 5.0543e-06
true_er1_100 | 99.9978 | 0.00024854
true_er1_10 | 10.0001 | 2.5925e-05
true_es_10 | 100.001 | 0.00024673
true_v_100k | 100003.5119 | 0.074726
true_v_10k | 10000.3114 | 0.0084214
true_v_100 | 100.0148 | 0.0002773
true_sr104c_t | 10000.0029 | 0.001
true_epc_100k | 10000.1222 | 0.0030123
true_esc_100k | 1000012.2196 | 0.30123
true_v_1M | 999998.1168 | 0.76905
Phase angle corrections from Thompson set
Label | Range | Freq/Hz | F | H | ppm C | ppm L
thomp_6a | 6 | 1592 | 3.7e-14 | 1.5064e-07 | 37 | 0.015064
thomp_5a | 5 | 1592 | 1.8e-14 | -6.8085e-06 | 1.8 | -6.8085
thomp_4a | 4 | 1592 | 1.71e-12 | -1.0099e-06 | 17.1 | -10.0991
thomp_3a | 3 | 1592 | 6e-12 | -3e-08 | 6 | -3
Gain Factor
Range | prod / ppm | factor / ppm | Freq / Hz
7 | -12.6021 | -6.5936 | 1592
7 | -9.751 | -3.7425 | 160
6 | -8.0502 | -2.0417 | 1592
6 | -4.6005 | 1.4079 | 160
5 | -6.7503 | -0.74184 | 1592
5 | -5.2503 | 0.75816 | 160
4 | -6.3557 | -0.34729 | 1592
4 | -3.3051 | 2.7034 | 160
3 | -7.7509 | -1.7424 | 1592
3 | -5.5518 | 0.45668 | 160
2 | 11.4994 | 17.5078 | 1592
2 | 23.1498 | 29.1583 | 160
1 | 23.1482 | 29.1567 | 1592
1 | -17.8012 | -11.7928 | 160
UB measured values
Label | G / siemen | R / ohm
v_1M_1592 | 9.9998e-07 | 1000002.2943
v_1M_160 | 9.9997e-07 | 1000025.2961
v_100k_1592 | 9.9999e-06 | 100001.068
v_100k_160 | 9.9997e-06 | 100002.788
v_10k_1592 | 9.9997e-05 | 10000.2859
v_10k_160 | 9.9997e-05 | 10000.3009
er1_1k_1592 | 0.0010001 | 999.9461
er1_1k_160 | 0.001 | 999.9558
er1_100_1592 | 0.0099999 | 100.001
er1_100_160 | 0.01 | 99.9995
er1_10_1592 | 0.1 | 10.0004
er1_10_160 | 0.099999 | 10.0006
ep_10_1592 | 1 | 1
ep_10_160 | 0.99998 | 0.99999
Inductor set
Label | L / henry | R / ohm
gr100uh_1k | 9.9904e-05 | 0.081882
gr1000uh_1k | 0.00099894 | 0.85369
gr10000uh_1k | 0.0099996 | 8.49
gr100000uh_1k | 0.099982 | 83.4858
gr100000uh_100 | 1.0023 | 643.3923
Capacitor set
Label | C / farad | G / siemen
su100000_1k | 1.0015e-07 | 5.5359e-06
su1000000_1k | 1.0037e-06 | 0.00011206
gr1000a_1592 | 1e-09 | -1.4e-10
gr1000b_1592 | 1e-09 | -1.3e-10
gr100_1592 | 1e-10 | 2.5898e-10
gr_10x100_1k | 9.8247e-07 | -0.00031128
gr_10x10n_1k | 9.9757e-08 | -8.7989e-06
gr_10x1n_1k | 1.0055e-08 | 2.1069e-08
gr_0_1k | 4.8455e-11 | 1.9699e-09